1、服务内容

供应商对烟气排放连续监测系统的自动监控设施进行日常管理、维护、保养、校准等工作，配合比对监测；定期向采购人报告污染源自动监控设施的运行、维护情况；依照有关规定及时向采购人报告污染源自动监控设施故障、检修、停运、事故及处理的情况；当在线监测数据出现异常时，因在线监测设备问题导致数据异常应及时向采购人报告。运维维护工作符合《内蒙古自治区污染源自动监控管理实施办法》及其相关的规程、规范要求。若更换新运维烟气在线连续检测，则对新系统进行维护。

2、专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于以下，如果标准和规范已经更新，则必须执行新的标准和规范）：

《中华人民共和国环境保护法》

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》

《污染源自动监测设备比对监测技术规定》

《污染源自动监控管理办法》

《内蒙古自治区污染源自动监控管理实施办法（暂行）》

《赤峰市污染源自动监控设施管理办法(试行)》及其相关的规程、规范要求进行运行维护工作

3、日常巡检、维护保养

运维单位应严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ/T75-2017中的规定和仪器使用说明书的要求编制仪器运行管理规程，确定系统操作人员和管理维护人员的工作职责，按下表的检查维护内容和频次进行巡检、维护保养工作。

| 维护项目 |  | 例行检查维护内容 | 频次 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护预备 |  | 1.查询日志 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 2.检查耗材 | 1星期／次 |  |  |  |  |
| 辅助设备检查 |  | 1.站房卫生情况 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 2.站房门窗密闭性 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 3.供电系统（稳压电源、UPS等） | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 4.室内温湿度 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 5.空调是否正常工作 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 6.空压机压力、排水及部件是否需填油润滑 | 1星期／次 |  |  |  |  |
| 气态污染物监测设备检查 |  | 1.采样管路气密性检查 | 2星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 2.清洗采样探头、过滤装置、采样泵 | 2星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 3.探头、管路加热温度检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 4.采样系统流量 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 5.反吹过滤装置、阀门检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 6.手动反吹检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 7.采样泵流量 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 8.制冷器温度 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 9.排水系统、管路冷凝水检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 10.空气过滤器 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 11.标气有效期、钢瓶压力检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 12.烟气分析仪状态检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 13.烟气分析仪校准 | 2星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 14.测量数据检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 15.全系统校准 | 1季度／次 |  |  |  |  |
|  |  | 16.系统校准 | 1季度／次 |  |  |  |  |
| 颗粒物监测设备检查 |  | 1.鼓风机、空气过滤器检查 | 2星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 2.分析仪的光路检查、清洗 | 2星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 3.监测数据检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 4.校准 | 2星期／次 |  |  |  |  |
| 流速监测系统检查 |  | 1.探头检查 | 1季度／次 |  |  |  |  |
|  |  | 2.反吹装置 | 1月／次 |  |  |  |  |
|  |  | 3.测量传感器检查 | 1月／次 |  |  |  |  |
|  |  | 4.流速、流量、烟道压力测量数据检查 | 1星期／次 |  |  |  |  |
| 其他烟气监测参数 |  | 1.含氧量测量数据是否正常 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 2.温度测量数据是否正常 | 1星期／次 |  |  |  |  |
|  |  | 3.湿度测量数据是否正常 | 1星期／次 |  |  |  |  |
| 数据传输装置 |  | 1.通信线的连接 | 1星期／次 |  |  | 以实际发生为准 |  |
|  |  | 2.传输设备电源 | 1星期／次 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 烟尘仪的维护 | 1.定期清洗烟尘发射、接收端的隔尘镜片，去除表面堆积的灰尘。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 2.定期清洗烟尘反吹风机的过滤器芯 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 3.检查电缆固定情况，看是否有折断、松动、脱落的现象 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 4.打开烟尘接收端机头，观察激光器光斑大小及强度，检查是否有偏移现象。 |  |  | 1个月／次 |  |  |  |
|  | 5.定期检查各运动部件如电磁阀的运行情况。 |  |  | 1个月／次 |  |  |  |
|  | 6.清理设备表面积灰，检查发射、接收端机壳内密封情况是否有灰尘、水分渗入 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
| 皮托管的维护 | 1.检查皮托管反吹气源的压力是否正常 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 2.检查压力取样管、反吹管连接固定情况，看是否有折断松动、积水、积灰等现象 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 3.检查皮托管自动反吹工作是否正常。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 4.检查皮托管反吹箱内存电磁阀．作是否正常，连接管路有无积水、漏气现象。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 5.消除设备表面积灰，检查设备密封隋况，看设备内是否有灰尘、积水现象。 |  |  | 2星期／次 |  |  |  |
| 烟气分析系统的维护 | 1.消除设备表面积灰，检查设备密封情况，看设备内是否有灰尘、积水现象。 |  |  | 1个月／次 |  |  |  |
|  | 2.定期打开烟气采样探头的外壳，抽出过滤器芯，检查滤芯是否堵塞，如果堵塞虑及时更换、消洗。消除探头内部堆积的灰尘，注意不要让灰尘进入采样管。 |  |  | 1个月／次 |  |  |  |
|  | 3.检查反吹箱是否按照规定的时间定时反吹。检查反吹气源的压力是否达到要求的压力。 |  |  | 1个月／次 |  |  |  |
|  | 4.检查采样、反吹管路有无堵塞、积水、漏气现象。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 5.检查伴热线保温是否完好，加热是否正常。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 6.检查烟气分析主机的工作状态，有无报警信号。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 7.检查预处理器件是否工作正常。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 8.按照说明书的规定定期更换备件 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
| 数据采集与分析单 元的维护 | 1.清洁数采仪、工控机等监测室设备。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 2.检查现场数采仪、工控机工作是否正常。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 3.监测仪表与数采仪是否通信正常。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |
|  | 4.无线通信模块指示灯是否显示正常工作。 |  |  | 1星期／次 |  |  |  |

4、仪器档案文件管理工作

4.1技术档案内容

（1）标准气体的购置记录和配置记录。

（2）自动监控仪器零点和量程漂移的例行检查报表。

（3）自动监控仪器的例行检查记录。

（4）仪器设备的检修更换记录。

（5）按标准执行，不限于此。

4.2技术档案基本要求

（１）档案中的表格采用统一的标准表格；

（２）记录清洗、完整，现场记录在现场及时填写，有专业维护人员的签字；

（３）可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价；

（４）与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均妥善保存。

5运行服务响应组织措施

5.1保障7*24小时技术服务和支持。设立电话支持中心7*24小时服务热线，提供电话支持。

5.2不易诊断和维修的仪器故障48小时内完成维修。

5.3对不能解除故障的设备，在72小时内按约定予以有偿替代。